LC-DAD-SPE-NMR/MS

APAGAR l’equip

- Aturar els experiments:

Des del programa HyStar, deixar la bomba HPLC en la posició Off, la làmpada DAD en Off i des del programa Esquire Control posar el MS en la posició Shutdown.

- Tancar els programes HyStar i Esquire Control (i tot el que estigui obert).

- Apagar (físicament, és a dir prement directament els botons on/off dels diferents equips) el següent:

  - DAD (x1 botó)

  - HPLC (x3 botons: desgasificador, bomba i automostrejador)

  - BSFU (x1 botó)

  - Prospekt2 (x2 botons:darrera l’aparell)

  - Bomba K-120 (x1 botó)

  - BNMI (x1 botó)

  - MS (x2 botons: general + break, se sent com perd el buit i la bomba d’oli s’atura)

- Aturar el generador de N2:

4.1. Tancar l’entrada d’aire al compressor (clau finestra, tub blau)

4.2. Prémer botó on/off generador N2

- Apagar l’ordinador.

ENGEGAR l’equip

- Engegar el generador de N2:

1.1. Obrir la clau d’entrada d’aire al compressor (clau finestra, tub blau)

1.2. Prémer botó on/off generador N2

Entre el pas 1 i el 3 han de passar mínim 2 hores. Mentrestant, es pot fer el pas 2.

- Engegar (prement directament els botons on/off dels diferents equips) el següent:

  - BSFU (x1 botó)

  - Prospekt2 (x2)

  - Bomba K-120 (x1)

  - DAD (x1)

  - HPLC (x3)

  - BNMI (x1)

- Engegar (prement directament els botons on/off) el MS:

  - Break en “on”

  - Botó general en “on”

Des de l’ordinador:

- Engegar l’ordinador (usuari:bruker/ pwd:bruker07)

- Obrir el programa del MS, Esquire Control

- Comprovar que l’equip estigui en posició “Shutdown”

- Flush He line (3 vegades): xx/Vacumm System/Flush He

- Deixar el MS en “Shutdown” per a que recuperi el buit tota la nit.

- A l’endemà comprovar els valors de les pressions del “Vacumm system” (Fore i High) i apuntar-les al full que hi ha enganxat a l’Esquire 6000

- Canviar a la posició Standby i esperar aprox. 30 min. fins poder fer servir l’equip de MS

- Obrir el programa HyStar

- Entrar a HSS i comprovar que és la configuració adequada amb la que es vol treballar

- Acquisition: entrar a partir d’una entrada nova a una “sample table”.

- Si hi ha problemes per entrar, anar a l’HSS i comprovar que hi ha comunciació amb cada mòdul

- Engegar làmpada DAD